12. Kegiatan Belajar 12:

Konfigurasi Pattern Generator

- Tujuan kegiatan pembelajaran 12

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, Anda diharapkan mampu:

  - Membuktikan bahwa campuran warna dasar tertentu akan menghasilkan warna yang lain.

  - Mengetahui, memahami, dan membuktikan kegunaan tiap-tiap bagian pada panel kontrol dan indikator yang terdapat pada Pattern Generator.

- Uraian Materi 12

### Warna Dasar

Gambar berwarna pada televisi dihasilkan oleh pancaran/emisi cahaya yang dibangkitkan oleh lapisan posfor yang ada pada bagian dalam layar kaca karena adanya benturan elektron, yang kemudian menghasilkan warna-warna utama/warna dasar; Merah, Hijau, Biru (Red, Green, Blue/ RGB).

Warna-warna dasar di atas jika saling dicampur akan menghasilkan warna yang lain. Perhatikan gambar 49.

GAMBAR 49. WARNA DASAR

Mencermati gambar 49, kita dapat melihat adanya kondisi dimana jika warna biru, merah, dan hijau dicampur dengan komposisi yang dipersyaratkan (disimbolkan dengan angka 1,1,1) akan menghasilkan warna putih. Warna merah dicampur hijau (1,1) menghasilkan warna kuning.

Pada siaran televisi, pola warna dapat dilihat manakala stasiun pemancar akan memulai siaran. Gambar 50 memperlihatkan pola warna dari stasiun pemancar televisi.

GAMBAR 50. POLA WARNA STASIUN PEMANCAR TELEVISI TVRI

Pola warna ini digunakan untuk memberikan indikator apakah;

- V Sync, V Bias, dan V High  bekerja dengan baik,

- gambar berada pada posisi di tengah layar,

- interlace scaning yang berfungsi untuk sinkronisasi warna bekerja dengan baik,

- frekuensi tengah untuk gambar dan suara bekerja dengan baik.

B. NTSC (National Television System Comitee)

Pada tahun 1951 NTSC menetapkan standar warna untuk televisi yang kemudian menjadi acuan bagi industri televisi di Amerika Serikat dan banyak negara lain di dunia. Ini bisa terjadi karena standar yang dikeluarkan oleh NTSC cocok dengan industri televisi yang pada tahap awal hanya memproduksi televisi hitam putih.

Tampilan muka dari komposisi sinyal video ditentukan oleh NTSC Specifications. Dalam spesifikasi ini termasuk pembacaan 525 jalinan garis horisontal yang dioperasikan  pada frekuensi 15.734.26Hz, jalinan garis vertikal yang dioperasikan pada frekuensi 59.94 Hz, dan frekuensi subcarrier 3.579.545 Mhz yang berisikan informasi warna.

C. Pattern Generator

Pattern Generator adalah alat ukur elektronik yang dapat menghasilkan pola (pattern) warna yang berguna dalam memproduksi/memperbaiki pesawat penerima televisi atau perangkat video tape recorders, sistem sirkit televisi tertutup (Closed Circuit Television Systems/CCTV) serta video monitor komputer. Gambar 52 memperlihatkan salah satu bentuk Pattern Generator yang dimaksud.

www.bkprecision.com

GAMBAR 52. PATTERN GENERATOR

#### D. Kontrol dan Indikator

Perhatikan gambar 53. Alat ukur Pattern Generator memiliki kontrol dan indikator – mengikuti nomor – sebagai berikut :

- Power Indicator.

Jika Pattern Generator  dihidupkan, LED atau lampu indikator akan menyala.

- Saklar Power ON-OFF.

Saklar untuk menghidupkan dan mematikan Pattern Generator

- Saklar Pilih RGB TTL/LOW/RGB output level.

Ketika saklar ini dalam kondisi bebas (posisi “LOW”) sebuah logika positip senilai 0,8 Volt berada pada jack output  RGB. Ketika saklar sedang dipakai (posisi TTL) pulsa berada pada level TTL. Saklar ini juga digunakan untuk mengamati pola warna yang terpusat.

GAMBAR 53. PANEL KONTROL DAN INDIKATOR PATTERN GENERATOR

- Saklar CONVERGENCE.

Digunakan untuk memilih salah satu pola yang terpusat, jika :

  - Saklar “LINE” yang dipakai.

Satu garis vertikal dan horisontal saling berpotongan di tengah-tengah layar.

  - Saklar “LINE dan 7 x 11” yang dipakai.

Pada layar akan tampil 7 garis horisontal dan 11 garis vertikal.

  - Saklar “DOT” yang dipakai.

Di tengah-tengah layar akan tampil sebuah titik (dot)

  - Saklar “DOT dan 7 x 11” yang dipakai

Pada layar akan terdapat 7 baris titik dan 11 kolom.

- Saklar RAST.

Digunakan untuk memilih pola (pattern) hitam atau pola raster kosong.

- Saklar NTSC BARS.

Digunakan untuk memilih pola warna NTSC.

- Saklar COLOR OFF.

Dijadikan satu dengan saklar “NTSC BARS”, digunakan untuk memilih output berwarna atau hitam putih. Jika saklar ini dipakai, pola warna NTSC akan menampilkan warna abu-abu, jika tidak dipakai, pola warna NTSC akan tampil di layar.

- Saklar 4,5 MHz.

Digunakan untuk menghidupkan dan mematikan frekuensi subcarrier yang berisikan suara. Jika saklar ini dipakai, frekuensi suara sebesar 4,5 MHz akan tergabung dalam sinyal output IF/RF. Jika saklar ini tidak dipakai, pada sinyal output IF/RF tidak terdapat suara.

- Saklar IF/RF

Saklar ini digunakan untuk mengatur modulasi sinyal output (IF/RF output), apakah pada posisi RF atau IF. Ketika saklar ini digunakan, sinyal yang terdapat pada jack IF/RF adalah sinyal RF pada frekuensi 45,75 MHz dan saklar CH4/CH3 tidak memberi efek apapun. Ketika saklar ini tidak digunakan, sinyal yang terdapat pada jack IF/RF adalah sinyal RF pada frekuensi 61,25 MHz (untuk CH3) atau 67,25 untuk CH4.

- Saklar CH4/CH3.

Saklar ini dioperasikan bersamaan dengan posisi RF dari saklar IF/RF. Mengatur frekuensi pembawa (RF output) berhubungan dengan CH4 atau CH3.

- COMPOSITE VIDEO LEVEL Control.

Mengatur level dan polaritas dari campuran sinyal gambar pada jack output COMPOSITE VIDEO. Jika kontrol ini diputar berlawanan dengan arah jarum jam, akan dihasilkan campuran warna dalam bentuk pulsa yang menurun (negative going) atau sinyal standar. Jika kontrol diputar berlawanan dengan arah jarum jam dalam skala penuh akan tersedia output maksimum yang terkalibrasi pada 1 Volt p-p (Volt peak to peak) dengan impedans output 75 Ω. Selanjutnya jika diputar searah jarum jam akan diperoleh pulsa yang sebaliknya (positive going).

- COMPOSITE VIDEO Jack.

Menghasilkan output gambar untuk melengkapi sinyal yang masuk ke dalam sirkit gambar dari sebuah penerima televisi dan untuk penguji gambar dari sebuah perekam gambar (video recorders).

- IF/RF Jack.

Menyediakan kira-kira 10 mV rms (pada 75Ω) “rf envelope” yang termodulasi oleh campuran warna. Output frekuensi pembawa dapat diatur pada frekuensi 45,75 MHz (IF), 61,25 MHz (CH3) atau 67,25 MHz (CH4) dengan menggunakan saklar CH4/CH3 atau saklar IF/RF.

- 30 Hz Jack.

Menyediakan gelombang persegi TTL level output, frekuensi 30 Hz, biasanya digunakan untuk pelacakan gangguan pada perekam gambar (video recorders).

- COMPOSITE SYNC Jack.

menyediakan pulsa-pulsa horisontal dan vertikal secara bersamaan untuk kebutuhan luar seperti syn trigger pada oscilloscope. Pulsa pada posisi negatip dan impedans output 75Ω.

- SYNC Vs Jack.

Menyediakan pulsa vertikal untuk penggunaan luar seperti horisontal sync pada monitor RGB (Red Green Blue) atau sync trigger pada oscilloscope. Pulsa pada posisi positip dan impedans output 75Ω.

- SYNC Hs  Jack.

Menyediakan pulsa horisontal untuk penggunaan luar seperti horisontal sync pada monitor RGB (Red Green Blue) atau sync trigger pada oscilloscope. Pulsa pada posisi positip dan impedans output 75Ω.

- B Jack.

Menyediakan sinyal output warna biru (Blue/B) untuk keperluan monitor RGB, impedans output 75Ω. Batasan output dapat dipilih dengan menggunakan saklar RGB TTL/LOW.

- G Jack.

Menyediakan sinyal output warna hijau (Green/G) untuk keperluan monitor RGB, impedans output 75Ω. Batasan output dapat dipilih dengan menggunakan saklar RGB TTL/LOW.

- R Jack.

Menyediakan sinyal output warna merah (Red/R) untuk keperluan monitor RGB, impedans output 75Ω. Batasan output dapat dipilih dengan menggunakan saklar RGB TTL/LOW.

- RGB 9 Pin D -Type Sub-Miniature Connector.

Menyediakan warna merah, hijau, biru, sinyal vertikal, dan horisontal.

#### E. Persiapan Awal

Pattern Generator adalah perangkat elektronik, dalam pengoperasiannya menggunakan tegangan listrik 220 VAC. Karenanya sangat diperlukan persiapan awal sehingga pengguna terhindar dari sengatan arus listrik yang dapat mematikan.

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian Pattern Generator.

- Sambungkan Pattern Generator ke sumber tegangan 220 VAC dengan tiga kabel yang terbungkus jadi satu, dimana salah satu kabelnya tersambung dengan ground yaitu casis dari perangkat Pattern Generator itu sendiri.

- Sambungkan kabel power atau cord dari Pattern Generator ke stopkontak jaringan listrik PLN yang juga memiliki sistem pertanahan, atau grounding.

- Pada saat dihubungkan ke jaringan PLN, power pada Pattern Generator harus dalam keadaan Off.

c. Rangkuman 12

- Gambar berwarna pada televisi dihasilkan oleh pancaran/emisi cahaya yang dibangkitkan oleh lapisan posfor yang ada pada bagian dalam layar kaca karena adanya benturan elektron.

- Warna-warna utama/warna dasar yang dihasilkan; Merah, Hijau, Biru (Red, Green, Blue/RGB).

- Pada siaran televisi, pola warna dapat dilihat manakala stasiun pemancar akan memulai siarannya.

- Pada tahun 1951 NTSC (National Television System Comitee) menetapkan standar warna televisi di Amerika Serikat yang kemudian banyak dipakai banyak negara di dunia.

- Tampilan muka dari komposisi sinyal video ditentukan oleh NTSC Spesifications.

- Pattern Generator adalah alat ukur yang dapat menghasilkan pola (pattern) warna yang berguna dalam memproduksi/memperbaiki pesawat penerima televisi atau perangkat video tape recorders, sistem sirkit televisi tertutup (CCTV/Closed Circuit Television Systems) serta video monitor komputer.

- Alat ukur Pattern Generator memiliki kontrol dan indikator sebagai berikut :

  - Power Indicator.

  - Saklar Power ON-OFF.

  - Saklar pilih RGB TTL/LOW/RGB output level.

  - Saklar CONVERGENCE.

  - Saklar RAST.

  - Saklar NTSC BARS.

  - Saklar COLOR OFF.

  - Saklar 4,5 Mhz.

  - Saklar IF/RF.

  - Saklar CH4/CH3.

  - COMPOSITE VIDEO LEVEL Control.

  - COMPOSITE VIDEO Jack.

  - IF/RF Jack.

  - 30 Hz Jack.

  - COMPOSITE SYNC Jack.

  - SYNC Vs Jack.

  - SYNC Hs Jack.

  - B Jack.

  - G Jack.

  - R Jack.

  - RGB Pin D Type Sub-Miniature Connector.

d. Tugas 12.

- Melalui internet, carilah gambar dan petunjuk penggunaan (instruction manual) Pattern Generator merk lain.

- Bandingkan panel kontrol indikatornya dengan Pattern Generator yang terdapat pada modul ini (merk “BK Precision”).

- Terjemahkan petunjuk penggunaannya ke dalam Bahasa Indonesia.

- Mintalah penilaian pada guru Anda.

e. Tes Formatif 12.

- Tuliskan kegunaan Pattern Generator.

- Apa yang ditetapkan NTSC pada tahun 1951?

- Warna dasar apa saja yang dihasilkan oleh Pattern Generator?

- Gambar pada televisi dihasilkan oleh?

- Pada saat kapan kita dapat melihat pola (pattern) warna dari stasiun pemancar televisi?

- Apa kegunaan dari :

  - Power Indicator

  - Saklar NTSC BARS

  - Saklar COLOR OFF

  - COMPOSITE VIDEO LEVEL Control

pada Pattern Generator?

- Ketika mencari gangguan pada televisi, kemudahan apa yang kita peroleh jika kita memiliki alat ukur Pattern Generator?

- Disamping alat ukur Pattern Generator, untuk memperbaiki televisi, monitor komputer, dan/atau perekam gambar (video recorders) dibutuhkan alat ukur.

- Jika harga jasa servis televisi = Rp 150.000,- per televisi (diluar penggantian komponen), apakah Anda berminat terjun ke jasa servis televisi?

- Kemajuan teknologi dibidang pembuatan microchip telah membuat konsumen jasa servis televisi berkurang. Kenapa?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 12

- Pattern Generator adalah alat ukur yang dapat menghasilkan pola (pattern) warna yang berguna dalam memproduksi/memperbaiki pesawat penerima televisi atau perangkat video tape recorders, sistem sirkit televisi tertutup (CCTV/Closed Circuit  Television Systems), serta video monitor komputer.

- Pada tahun 1951 NTSC (National Television System Comitee) menetapkan standar warna untuk televisi yang kemudian menjadi acuan bagi industri televisi di Amerika dan banyak negara lain di dunia.

- Warna dasar yang dihasilkan; Merah (Red/R), Hijau (Green/G), dan Biru (Blue/B).

- Gambar yang dihasilkan oleh televisi berasal dari pancaran elektron yang membentur lapisan posfor yang ada pada bagian dalam layar kaca.

- Pola warna dari stasiun pemancar televisi dapat dilihat sebelum stasiun tersebut memulai siarannya.

- Kegunaan dari :

  - Power Indicator : memberikan indikasi (tanda) bahwa Pattern Generator mulai bekerja.

  - Saklar NTSC BARS : untuk memilih pola warna NTSC.

  - Saklar COLOR OFF : untuk memilih output berwarna atau hitam putih. Jika saklar ini dipakai, pola warna NTSC akan menampilkan warna abu-abu, jika tidak dipakai, pola warna NTSC akan tampil di layar.

  - COMPOSITE VIDEO LEVEL Control : mengatur level dan polaritas dari campuran sinyal gambar pada jack output COMPOSITE VIDEO.

- Kita memperoleh kemudahan; berdasar warna yang ditampilkan di layar monitor televisi, kita dapat melacak bagian mana dari televisi yang mengalami gangguan dan perlu diperbaiki.

- Multimeter dan Oscilloscope.

- (Jawaban siswa sangat relatif, dari jawaban ini guru dapat menilai kompetensi kognitif siswa dari aspek analisis dan sintesis)

- Idem dengan butir 9.

g. Lembar Kerja 12.

Konfigurasi Pattern Generator

    - Pengantar

Pattern Generator adalah alat ukur elektronik yang dapat membangkitkan pola warna (pattern) yang digunakan untuk  memproduksi atau memperbaiki televisi, video monitor komputer serta alat perekam gambar (video recorders).

Lembar kerja ini lebih berisikan materi pengenalan panel kontrol dan indikator dari Pattern Generator, agar Anda akrab dengan alat ukur elektronik ini, sebelum Anda menggunakannya dalam pengukuran dan pengujian.

B. Alat dan Bahan

  - Alat

# Pattern Generator

C. Langkah Kerja

- Baca kembali modul ini dengan seksama.

- Bandingkan Pattern Generator yang ada pada modul ini dengan Pattern Generator yang ada di sekolah Anda.

- Bacalah petunjuk pengoperasian Pattern Generator yang ada di sekolah Anda.

- Dengan bimbingan guru, cobalah Anda hidupkan Pattern Generator  yang ada di sekolah Anda, pelajarilah kegunaan dari panel kontrol dan indikatornya.

- Catatlah hasil-hasilnya.

D. Kesimpulan

E. Saran

13. Kegiatan Belajar 13. Fungsi Pattern Generator

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran.

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, Anda diharapkan mampu menggunakan Pattern Generator untuk menghasilkan :

    - VECTORSCOPE MEASUREMENT

    - RF Output

    - I-F Output

    - COMPOSITE VIDEO OUTPUT

    - NTSC STANDARD COLOR BAR PATTERN

    - STAIRCASE PATTERN

    - COLOR BARS WITH 100% WHITE

    - STAIRCASE WITH 100% WHITE

    - CONVERGENCE PATTERN

    - BLACK RASTER PATTERN

    - RGB OUTPUT

    - WAVEFORM MONITORING

b. Uraian Materi 13.

A. Informasi Warna.

Informasi warna adalah campuran dari sebuah sinyal gambar yang terdiri dari tiga elemen yaitu : warna, kuat cahaya (luminance), dan titik jenuh (saturation).

Kuat cahaya atau kecerahan cahaya (brightness) yang ditangkap oleh mata sebenarnya adalah amplitudo dari sinyal gambar. Kuat cahaya atau luminans yang merupakan komponen dari sinyal warna adalah satu warna tersendiri, yang tampil dalam warna abu-abu.

Kuning adalah warna cerah dan memiliki kuat cahaya pada level tinggi yang hampir mendekati kuat cahaya warna putih, sementara biru menampilkan warna gelap dan memiliki kuat cahaya level rendah mendekati kuat cahaya dari warna hitam. Elemen warna dibagi dalam beberapa warna-warna, seperti merah, biru, hijau, dan lain-lain. Putih, hitam, dan abu-abu tidak termasuk dalam kelompok warna. Sudut fasa dari 3,58 Mhz sebagai pembawa pengganti (subcarrier) warna menentukan warna. Tiga warna utama dari gambar yaitu merah, biru, dan hijau dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan warna lain. Pergeseran fasa sampai 3600 akan menghasilkan warna-warna seperti warna pelangi. perhatikan gambar 54.

GAMBAR 54. DIAGRAM VEKTOR FASA WARNA STANDAR DAN KONSEP 3 DIMENSI WARNA

Titik jenuh (saturation) tidak menghidupkan satu warnapun, yang menentukan jumlah warna yang dapat dihasilkan adalah cahaya putih. Titik jenuh selalu ditampilkan dalam persen (%). Titik jenuh 100% adalah warna yang tidak ditambahkan dengan warna putih. Titik jenuh dengan persentase rendah terjadi karena ada tambahan cahaya putih, menghasilkan warna pastel yang menaungi warna yang sama. Informasi dari titik jenuh berisikan amplitudo dengan frekuensi sebesar 3,58 MHz.

Karena mata manusia tidak dapat terus menerus merespon warna yang satu ke warna yang lain dibutuhkan titik jenuh 100% yang menghasilkan amplitudo yang tidak sama untuk semua warna.

Kombinasi dari warna dan titik jenuh disebut chroma. Informasi tentang ini secara normal ditampilkan lewat vektor diagram. Titik jenuh ditandai dengan vektor yang memanjang, dan warna ditandai dengan sudut fasa dari vektor.

B. Pengukuran dengan Vectorscope

Pengukuran dengan Vectorscope biasanya sangat membantu dalam menganalisa gangguan melalui pola warna yang ditampilkan oleh tabung gambar. Jika tersedia, sangat dianjurkan menggunakan NTSC Vectorscope dan NTSC color bars pattern /Pattern Generator.

Jika NTSC Vectorscope tidak tersedia, sebuah Oscilloscope dapat di set-up menjadi sebuah Vectorscope. caranya adalah sebagai berikut :

- Pilih saklar pola NTSC BARS dan gunakan pada televisi yang sedang diuji.

- Setel Oscilloscope untuk pengoperasian X-Y. Atur posisi kontrol ke titik tengah layar tanpa sinyal input yang masuk ke Oscilloscope.

- Hubungkan input X dan Y dari Oscilloscope ke red gun seperti yang diperlihatkan pada gambar 55.

GAMBAR 55. OSCILLOSCOPE  SEBAGAI VECTORSCOPE

- Atur penguat vertikal dan horisontal dengan jumlah yang sama sehingga dihasilkan titik pada garis 450.

- Biarkan input vertikal (Y) tersambung ke red gun, pindahkan input horisontal ke blue gun. Perhatikan gambar 56.

GAMBAR 56. INPUT HORISONTAL PADA BLUE GUN

- Tampilan pada layar biasanya akan terlihat seperti pada gambar 57 berikut.

GAMBAR 57. TAMPILAN PADA LAYAR OSCILLOSCOPE

Tampilan pada layar Oscilloscope  seperti gambar 57 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Kontrol gambar dari TV yang sedang diuji akan memutar tampilan gambar. Kontrol gambar dapat diatur sehingga menghasilkan tampilan gambar yang mendekati tampilan gambar seperti pada gambar 57.

- Kontrol warna dari TV yang di tes mengatur amplitudo dari tampilan gambar.

- Ketajaman tampilan gambar pada Oscilloscope tergantung pada chroma bandpass, demodulator alignment, dan rancangan dari casis televisi yang diuji.

C. RF Output

RF Output dari Pattern Generator ini dapat digunakan untuk menguji penerima televisi (TV Receiver), dalam hal ini, perekam gambar atau perangkat video lainnya juga dapat di tala ke saluran (channel) 3 atau saluran 4 dari Pattern Generator. Caranya adalah sebagai berikut :

- Sambungkan kabel koaksial  dari jack output IF/RF Pattern Generator ke terminal antena dari televisi yang diuji. Dibutuhkan titik masuk dengan impedans sebesar 75Ω, atau gunakan penghubung (coupler) yang bernilai antara 75Ω - 300Ω.

- Setel saklar RF/IF dari Pattern Generator pada posisi RF.

- Setel saklar saluran dari perangkat yang sedang diuji pada saluran 3 atau 4, atau saluran lain yang tidak dipakai menerima siaran.

- Setel saklar CH 4/CH 3 dari Pattern Generator pada saluran yang sama dengan saluran dari perangkat yang sedang diuji.

- Pola yang dikehendaki akan terpilih.

D. I-F Output

I-F Output dari Pattern Generator ini dapat disuntikkan ke dalam bagian IF dari penerima televisi (television receiver) , perekam gambar (video tapes recorders) atau produk video lainnya yang menggunakan frekuensi tengah (IF Frequency) sebesar 45,75 MHz. Caranya adalah sebagai berikut :

- Sambungkan probe pada jack output  IF/RF dari Pattern Generator.

- Setel saklar IF/RF dari Generator pada posisi IF.

- Sekarang probe dapat digunakan untuk menyuntikkan frekuensi sebesar 45,75 MHz ke titik yang dikehendaki.

- Pola yang dikehendaki akan terpilih.

E. Composite Video Output

Satu campuran sinyal gambar (composite video signal) bisa jadi digunakan sebagai input yang disuntikkan ke titik uji (test point) perangkat video yang tidak menggunakan frekuensi seperti monitor gambar, penguat pembagi gambar (video distribution amplifier), perangkat pemroses sinyal dan lain-lain.

Suatu campuran sinyal gambar bisa jadi hanya disuntikkan ke titik uji pada pesawat penerima televisi setelah rangkaian detektor video, hanya disuntikkan pada video tape recorders atau perangkat lainnya. Dalam hal ini, IF/RF dan COMPOSITE VIDEO output jack dibutuhkan. Penggunaannya adalah sebagai berikut :

- Hubungkan kabel koaksial atau kabel dari COMPOSITE VIDEO yang ada pada Pattern Generator ke titik uji (test point) dari perangkat video yang akan diuji.

- Atur kontrol COMPOSITE VIDEO LEVEL  sehingga menghasilkan batas sinyal yang dibutuhkan dan polaritas yang sesuai pada jack output. Jika diputar penuh berlawanan dengan arah jarum jam akan menghasilkan amplitudo dengan polaritas negatip yang sesuai. Jika diputar searah jarum jam akan mengurangi batas/level dan titik tengah rotasi berada pada level minimum. Putaran melewati titik tengah akan membalik polaritas dari sinyal menjadi positip. Putaran maksimum searah jarum jam berada pada batas kurang lebih 1 Vp-p.

- Hasil kalibrasi 1 Vp-p. dengan polaritas negatip yang sesuai tersedia ketika COMPOSITE LEVEL CONTROL diputar penuh berlawanan dengan arah jarum jam ke posisi CAL.

- Pola yang diinginkan dapat dipilih.

F. NTSC STANDARD COLOR BAR PATTERN

Pola warna standar NTSC dapat ditampilkan melalui langkah berikut :

- Tampilkan prosedur “INITIAL SET-UP”

- Tekan saklar NTSC BARS. Pastikan saklar COLOR OFF dan saklar 4,5 MHz tidak digunakan.

- Pola potongan warna dari NTSC (NTSC Color Bar pattern) akan tampil di layar.

G. STAIRCASE PATTERN

Pola satu warna berbentuk tangga rumah (staircase) dapat ditampilkan melalui langkah berikut :

- Tampilkan prosedur “INITIAL SET-UP”

- Tekan saklar NTSC BARS dan saklar COLOR OFF.

- Potongan satu warna berbentuk tangga rumah dengan warna abu-abu agak gelap akan tampil di layar monitor.

H. COLOR BARS WITH 100% WHITE

Potongan warna (color bar) 100% putih dapat ditampilkan melalui langkah berikut :

- Tampilkan prosedur “INITIAL SET-UP”

- Semua saklar penghasil pola tidak dipakai.

- Pola potongan warna yang 100% putih akan tampil di layar monitor.

  - STAIRCASE WITH 100% WHITE

Pola tangga rumah (staircase) yang 100% putih dapat ditampilkan melalui langkah berikut :

- Tampilkan prosedur “INITIAL SET-UP”

- Semua saklar penghasil pola tidak dipakai.

- Potongan satu warna berbentuk tangga rumah (staircase) dengan warna abu-abu agak gelap dari kiri ke kanan akan tampil di layar monitor.

- Sebagian besar potongan warna di sebelah kiri berwarna 100% putih.

  - CONVERGENCE PATTERN

Pola yang terpusat dapat dihasilkan melalui langkah-langkah berikut :

- Tampilkan prosedur “INITIAL SET-UP”

- Beberapa dari empat pola terpusat dapat dipilih dengan menggunakan saklar sebagaimana berikut ini.

  - Hanya menggunakan saklar LINE :

Garis vertikal dan horisontal akan berpotongan di tengah layar.

  - Menggunakan saklar LINE dan saklar 7 x 11 :

Dihasilkan 7 garis horisontal dan 11 garis vertikal

  - Hanya menggunakan saklat DOT :

Terdapat satu titik (dot) di tengah layar monitor.

- Ketika saklar RGB TTL/LOW tidak digunakan pada pola terpusat, digunakan pembacaan penjalinan pola. Ini memberi efek perampingan pada tampilan pola. Pembacaan yang lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan saklar RGB TTL/LOW.

K. BLACK RASTER PATTERN

Pola bintik-bintik hitam (black raster pattern) dapat ditampilkan melalui langkah berikut :

- Tampilkan prosedur “INITIAL SET-UP”

- Tekan saklar RAST. Saklar COLOR OFF tidak akan memberi efek pada tampilan layar.

- Pada layar akan terlihat bintik-bintik (raster) hitam dalam jumlah besar.

  - RGB OUTPUT

Guna keperluan pengujian dan pengaturan warna pada monitor, warna-warna merah, hijau, dan biru dapat ditampilkan secara terpisah.

Beberapa monitor warna dapat menerima sinyal warna campuran dari berbagai warna dan sinyal RGB (Red, Green, Blue), beberapa monitor lainnya hanya dapat menerima sinyal RGB. Pada monitor RGB seringkali dibutuhkan polaritas positip dan polaritas negatip yang sesuai.

Pemisahan output R, G, dan B dengan cara memilih TTL atau LOW level tersedia pada konektor BNC yang terdapat pada panel depan Pattern Generator pada modul ini. Sebagai tambahan, polaritas positip dari Vs (vertical sync) dan Hs (horisontal sync) juga dapat diperoleh melalui konektor BNC.

RGB output dapat diperoleh melalui langkah berikut :

- Hubungkan RGB output dari NTSC Generator/Pattern Generator  ke input dari monitor warna (color monitor), caranya adalah :

  - Hubungkan R, G, dan B output dengan penghubung merah, hijau, dan biru dari input  monitor warna.

  - Jika dibutuhkan campuran warna yang sesuai, hubungkan output dari COMPOSITE SYNC ke input  monitor.

  - Jika pemisahan vertikal dan horisontal membutuhkan polaritas positip yang sesuai, hubungkan output Vs dan Hs ke penghubung vertikal dan horisontal yang sesuai pada input monitor.

  - Jika monitor dilengkapi dengan 9 pin connector dan sesuai dengan 9 pin connector dari Pattern Generator, hubungkanlah keduanya.

- Pilih TTL atau LOW yang cocok dengan monitor yang sedang diuji.

- Pilih pola yang diinginkan.

M. WAVEFORM MONITORING

Terkadang dibutuhkan pemeriksaan bentuk gelombang melalui Oscilloscope atau monitor yang dapat menampilkan bentuk gelombang. Sebagai contoh, untuk mengatasi gangguan pada penerima televisi, output COMPOSITE VIDEO dapat disambungkan ke Oscilloscope  atau monitor bentuk gelombang.

Output IF dan RF yang ditumpangi bentuk gelombang yang sama dapat diteruskan ke titik-titik dari perangkat yang sedang diuji.

Sebagai misal, bentuk gelombang yang diukur dari detektor gambar (video detector) penerima televisi dapat dibandingkan dengan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh Pattern Generator. Jika bentuk gelombang yang dihasilkan oleh detektor gambar tidak sama dengan bentuk gelombang yang dihasilkan Pattern Generator berarti ada gangguan pada sirkit detektor gambar. Oscilloscope dengan dual trace sangat cocok untuk keperluan ini. Langkah-langkah teknis dari pembandingan bentuk gelombang adalah sebagai berikut :

- Sambungkan kabel koaksial dari terminal/jack output COMPOSITE VIDEO ke input  vertikal dari Oscilloscope.

- Sambungkan kabel yang lain dari terminal/jack output COMP SYNC ke input trigger eksternal dari Oscilloscope.

- Kecepatan ayunan gelombang pada 10 μs/div cocok untuk menampilkan garis horisontal dari campuran gambar, 2 ms/div untuk menampilkan bidang vertikal, dan 5 ms/div untuk menampilkan bingkai vertikal. Pengaturan ayunan gelombang perlu digunakan untuk memperoleh tampilan bentuk gelombang yang baik.

c. Rangkuman 13.

- Informasi warna adalah campuran dari sebuah sinyal gambar yang terdiri dari tiga elemen yaitu : warna, kuat cahaya (luminance), dan titik jenuh (saturation).

- Kuat cahaya atau kecerahan cahaya (brightness) yang ditangkap oleh mata sebenarnya adalah amplitudo dari sinyal gambar.

- Kuning adalah warna cerah dan memiliki kuat cahaya pada level tinggi yang hampir mendekati kuat cahaya warna putih.

- Elemen warna dibagi dalam beberapa warna-warna, seperti merah, biru, hijau, dan lain-lain.

- Sudut fasa dari 3,58 Mhz sebagai pembawa pengganti (subcarrier) warna menentukan warna.

- Pergeseran fasa sampai 3600 akan menghasilkan warna-warna seperti warna pelangi.

- Titik jenuh (saturation) tidak menghidupkan satu warnapun, yang menentukan jumlah warna yang dapat dihasilkan adalah cahaya putih.

- Titik jenuh 100% adalah warna yang tidak ditambahkan dengan warna putih.

- Informasi dari titik jenuh berisikan amplitudo dengan frekuensi sebesar 3,58 MHz.

- Kombinasi dari warna dan titik jenuh disebut chroma.

- Titik jenuh ditandai dengan vektor yang memanjang, dan warna ditandai dengan sudut fasa dari vektor.

- Pengukuran dengan Vectorscope sangat membantu dalam menganalisa gangguan melalui pola warna yang ditampilkan oleh tabung gambar.

- RF Output dari Pattern Generator ini dapat digunakan untuk menguji penerima televisi (TV Receiver)

- I-F Output dari Pattern Generator ini dapat disuntikkan ke dalam bagian IF dari penerima televisi (television receiver) , perekam gambar (video tapes recorders) atau produk video lainnya yang menggunakan frekuensi tengah (IF Frequency) sebesar 45,75 MHz.

- Satu campuran sinyal gambar (composite video signal) bisa jadi digunakan sebagai input yang disuntikkan ke titik uji (test point) perangkat video yang tidak menggunakan frekuensi seperti monitor gambar, penguat pembagi gambar (video distribution amplifier), perangkat pemroses sinyal dan lain-lain.

- Suatu campuran sinyal gambar bisa jadi hanya disuntikkan ke titik uji pada pesawat penerima televisi setelah rangkaian detektor video, hanya disuntikkan pada video tape recorders atau perangkat lainnya.

- Guna keperluan pengujian dan pengaturan warna pada monitor, warna-warna merah, hijau, dan biru dapat ditampilkan secara terpisah.

- Guna keperluan pengujian dan pengaturan warna pada monitor, warna-warna merah, hijau, dan biru dapat ditampilkan secara terpisah.

- Terkadang dibutuhkan pemeriksaan bentuk gelombang melalui Oscilloscope atau monitor yang dapat menampilkan bentuk gelombang.

- Output IF dan RF yang ditumpangi bentuk gelombang yang sama dapat diteruskan ke titik-titik dari perangkat yang sedang diuji.

- Jika bentuk gelombang yang dihasilkan oleh detektor gambar tidak sama dengan bentuk gelombang yang dihasilkan Pattern Generator berarti ada gangguan pada sirkit detektor gambar.

d. Tugas 13.

- Buatlah ringkasan dari uraian materi Pattern Generator.

- Dengan menggunakan mesin pencari www.google.co.id di internet, carilah petunjuk pengoperasian Pattern Generator merk lain. bandingkan dengan petunjuk pengoperasian (instruction manual) Pattern Generator merk “BK Precision” yang menjadi referensi modul ini.

- Dengan bantuan guru, kakak, abang, saudara, terjemahkanlah petunjuk pengoperasian Pattern Generator yang Anda peroleh melalui internet tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

- Mintalah petunjuk guru, berapa hari yang Anda butuhkan untuk menterjemahkan petunjuk pengoperasian dimaksud.

- Mintalah penilaian pada guru Anda.

e. Tes Formatif 13

  - Informasi warna adalah.

  - Apa yang dimaksud dengan luminans?

  - Kuning adalah warna cerah yang memiliki kuat cahaya level.

  - Titik jenuh ditampilkan dalam.

  - Kombinasi warna dan titik jenuh disebut.

  - Kenapa terjadi titik jenuh dengan persentase rendah?

  - Mata manusia tidak dapat terus menerus merespon perubahan warna, secara teknis, bagaimana mengatasi hal ini?

  - Alat apa yang digunakan untuk menganalisa gangguan pada pola warna.

  - RF Output dari Pattern Generator dapat digunakan untuk menguji penerima televisi (TV Receiver). Bagaimana caranya.

  - I-F Output dari Pattern Generator ini dapat disuntikkan ke dalam bagian IF dari penerima televisi (television receiver) , perekam gambar (video tapes recorders) atau produk video lainnya yang menggunakan frekuensi tengah (IF Frequency) sebesar 45,75 MHz. Bagaimana caranya.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 13.

    - Informasi warna adalah campuran dari sebuah sinyal gambar yang terdiri dari tiga elemen yaitu : warna, kuat cahaya (luminance), dan titik jenuh (saturation).

    - Kuat cahaya atau luminans yang merupakan komponen dari sinyal warna adalah satu warna tersendiri, yang tampil dalam warna abu-abu.

    - Kuning adalah warna cerah dan memiliki kuat cahaya pada level tinggi yang hampir mendekati kuat cahaya warna putih.

    - Titik jenuh selalu ditampilkan dalam persen (%).

    - Kombinasi dari warna dan titik jenuh disebut chroma.

    - Titik jenuh dengan persentase rendah terjadi karena ada tambahan cahaya putih.

    - Karena mata manusia tidak dapat terus menerus merespon warna yang satu ke warna yang lain dibutuhkan titik jenuh 100% yang menghasilkan amplitudo yang tidak sama untuk semua warna.

    - Vectorscope

    - RF Output dari Pattern Generator dapat digunakan untuk menguji penerima televisi (TV Receiver), caranya adalah sebagai berikut :

    - Sambungkan kabel koaksial  dari jack output IF/RF Pattern Generator ke terminal antena dari televisi yang diuji. Dibutuhkan titik masuk dengan impedans sebesar 75Ω, atau gunakan penghubung (coupler) yang bernilai antara 75Ω - 300Ω.

    - Setel saklar RF/IF dari Pattern Generator pada posisi RF.

    - Setel saklar saluran dari perangkat yang sedang diuji pada saluran 3 atau 4, atau saluran lain yang tidak dipakai menerima siaran.

    - Setel saklar CH 4/CH 3 dari Pattern Generator pada saluran yang sama dengan saluran dari perangkat yang sedang diuji.

    - Pola yang dikehendaki akan terpilih.

    - I-F Output dari Pattern Generator ini dapat disuntikkan ke dalam bagian IF dari penerima televisi (television receiver) , perekam gambar (video tapes recorders) atau produk video lainnya yang menggunakan frekuensi tengah (IF Frequency) sebesar 45,75 MHz. Caranya adalah sebagai berikut :

  - Sambungkan probe pada jack output  IF/RF dari Pattern Generator.

  - Setel saklar IF/RF dari Generator pada posisi IF.

  - Sekarang probe dapat digunakan untuk menyuntikkan frekuensi sebesar 45,75 MHz ke titik yang dikehendaki.

  - Pola yang dikehendaki akan terpilih.

g. Lembar Kerja 13.

Fungsi Pattern Generator

A. Pengantar

Pattern Generator adalah alat ukur elektronik yang dapat  digunakan untuk menghasilkan  RF dan IF output  yang kemudian dapat disuntikkan ke rangkaian pesawat penerima televisi/video yang sedang diuji. Disamping itu Pattern Generator  juga dapat digunakan untuk membangkitkan:

  - Composite Video Output

  - NTSC STANDARD COLOR BAR PATTERN

  - STAIRCASE PATTERN

  - COLOR BARS WITH 100% WHITE

  - STAIRCASE WITH 100% WHITE

  - CONVERGENCE PATTERN

  - BLACK RASTER PATTERN

  - RGB OUTPUT

  - WAVEFORM MONITORING

Karenanya, lembar kerja ini lebih berisikan materi bagaimana Anda dapat menggunakan alat ukur Pattern Generator dengan baik dan benar untuk keperluan seperti yang disebutkan pada pengantar ini.

Sebelum melakukan pekerjaan seperti yang ada pada lembar kerja ini, Anda diharapkan dapat kembali membaca bagian modul yang berisikan konfigurasi Pattern Generator, dan usahakanlah untuk selalu berkonsultasi dengan guru Anda.

B. Alat dan Bahan

  - Alat

# Pattern Generator

Oscilloscope

  - Bahan

Pesawat Penerima Televisi atau Perekam Gambar (Video Recorder)

C. Langkah Kerja

- Hidupkanlah Pattern Generator dan Oscilloscope

- Teliti dengan seksama fungsi dari kontrol dan indikator dari masing-masing alat ukur ini.

- Lakukanlah langkah kerja dimana Pattern Generator dan Oscilloscope dapat digunakan untuk membangkitkan pola-pola gambar :

a. Composite Video Output

b. NTSC STANDARD COLOR BAR PATTERN

c. STAIRCASE PATTERN

d. COLOR BARS WITH 100% WHITE

e. STAIRCASE WITH 100% WHITE

f. CONVERGENCE PATTERN

g. BLACK RASTER PATTERN

h. RGB OUTPUT

i. WAVEFORM MONITORING

- Lakukan langkah kerja dimana Pattern Generator dan Oscilloscope dapat berfungsi sebagai Vectorscope.

- Selamat bekerja.